## A标段
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2024-055 | [10 empty] | A标段
序号 | 物料代码 | 物料名称 | 技术要求 | 单位 | 招标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 交货期 | 报价货物品牌/厂家 | 备注
1 | S24039375 | ABB六轴机器人系统及耐热抓手系统 | 采用ABB机器人六轴伺服马达控制，每个轴都有制动。具有独立的电控柜，控制系统具有绝对位置记忆、软件PLC（选项）功能 机器人负载：60kg；工作范围：2.05m；重复定位精度：0.06m；防护等级：IP67,抓手采用耐热钢加工（耐热温度400℃）,能实现机械手在高温炉内对试样的抓取与摆放,同时，ABB机器人也加装耐热防火衣（辐射温度300℃），保护ABB机器人。 | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
2 | S24039376 | 试验软件自动数据软件控制调度系统 | 采用目前国际先进的技术。功能强大、数据处理准确、操作简单、使用维护方便。数据传输稳定且抗干扰能力强；传输距离远，能实现远程控制。 | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
3 | S24039377 | 数据联网通讯系统 | 操作软件能对设备的控制和参数设置，并可通过网络上传服务器，实现试验室数据联网。 | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
4 | S24039378 | PLC中央控制系统及电路控制系统 | 软件写在控制系统中的PLC内，由液晶显示器和操作人员进行交互。操作人员将试样信息输入到显示器内后，软件根据试样信息进行计算，然后发出指令。 | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
5 | S24039379 | 油路阀组及油路信号反馈系统 | 油源部分由油泵电机、换向阀、阀块、过滤器等几部分组成。主要为液压缸提供可控压力高压油。 | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
6 | S24039380 | 箱式电阻炉改造自动开关门 | 自动开关门，采用气缸控制，配合耐高温气管，与机器人联动，完成自动开门、关门功能。 | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
7 | S24039381 | 试样料架及工作台 | 料架为工业铝合金承载试样料架。按照规定位置放置好后，由机械手将试样杆夹持送至高温箱内。工作台为试样锻后观察平台是一个单层大面积平台，并保留足够的夹持和调整空间。 | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
8 | S24039382 | 研华工控机 | 计算机主要用于顶锻空间的调整、试样信息采集、信息联网、试样温度记录等，并和PLC控制器通讯。研华工控机配置：CPU：I3-10100;运行内存：8G；硬盘：1T+120GSSD 2G独立显卡；自带Win10操作系统；23寸显示器 | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
9 | S24039383 | 安全装置及防护系统 | 本防护装置包括安全报警、安全防护栏等。同时配有计算机软件对门禁系统的权限设置功能，满足企业对设备工作区域的权限管理要求。机器人夹爪配备防碰撞功能。人员进出机械手作业区域，设备停止运行并报警。机械手安全围栏支架由工业安全围栏制成。工业机器人工作区域有光电安全防护装置，只有专业人员检修点检调试才可以进入该区域。视频监控1套，空调1台。 | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
10 | S24039384 | 终端测温反馈系统 | 1）连续测温装置安装于ABB机器人系统上对试样温度检测为无接触。2）主要用于试样表面温度检测，通过ABB机器人系统实时反馈试验表面温度到总控系统，便于总控系统及时按排自动试验系统进行检测。3）具备设置警戒温度提醒功能，当试样表面温度降至规定温度范围内，自动反馈至控制系统驱使自动拉伸系统进行试验。4）温度范围：300-1400℃；5）响应时间：10ms(95%)；6）系统精度：±0.5%±2℃；7）重复性：±0.3%±2℃ | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
11 | S24039385 | 氧化皮清洁收集系统 | 本装置包括自动清理装置和收集装置两部分。每次试验结束后，自动清理装置启动，将工作台试样放置区域清扫一遍， 将氧化皮清理至工作台的后面，进入收集箱，收集箱需要定期清理 | 套 | 1 | [5 empty] | 详见技术规格书
12 | S24039386 | 顶锻试样专用锯 |  | 套 | 1
13 | S24039387 | 试样识别激光刻印装置 | 快速自动切割装置， 根据数据库要求自动切割指定尺寸的试样长度，并且自主识别切割完成试样位置，发出指令配合六轴ABB机器人自动抓取切割完成后的试样到指定试样料盘内。试样切割能力：≤50mm；切割试样速度：最大试样50mm不超过15秒。 | 套 | 1
| 合计 |  |  |  | 13
总价： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） | [8 empty] | ¥ 元
注：
1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。
2、报价时请务必注明付款方式。
3、报价文件中须附带报价产品详细技术参数。
报价人（章）： | [7 empty] | 2024年 月 日于首钢长钢

## B标段
附件3：
投 标 货 物 数 量 及 价 目 表
招标编号：长招办2024-055 | [11 empty] | B标段
序号 | 物料代码 | 物料名称 | 型号规格 | 技术要求 | 单位 | 招标量 | 单价 （元） | 合计（元） | 付款方式 | 交货期 | 报价货物品牌/厂家 | 备注
1 | S24039390 | 高炉风动系统改造 | 全自动型 | 详见技术规格书 | 套 | 2 | [5 empty] | 将现高炉风动手动收发柜改造为自动收发柜，高炉风动管道利旧改造，含高炉炉前离线开闭盖机2台及风动改造配套的泄压装置、光电装置、三通装置、油水分离器、弯管、直管、管套、法兰。
2 | S24039391 | 新建混铁炉自动风动系统 | 全自动型 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | [5 empty] | 含离线开闭盖机2台及风动配套的泄压装置、光电装置、三通装置、油水分离器、弯管、直管、管套、法兰。
3 | S24039392 | 精炼渣转运系统 |  | 详见技术规格书 | 套 | 1 | [5 empty] | 精炼渣转运系统：样品接收工位1个、对接和澳快分系统精炼风动自动收发柜，接收工位转运皮带（现场定制）、提升装置，含传感器、支架及安全防护栏。
4 | S24039393 | 尾柄剪切机 | 液压型 | 详见技术规格书 | 台 | 2 | [5 empty] | 适用于φ25～40mm，厚度10～15mm球拍样，样品材质为中低碳钢，配砂带机。
5 | S24039394 | 铣样机 | 生铁型 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | [5 empty] | 单头全自动可编程控制。加工样品：生铁；样品形状：球拍样、无柄矮圆柱样、图章样；样品尺寸：高度：8～50mm，直径：28～52mm；样品硬度：最大64HRC。
6 | S24039395 | 全自动渣样机 | 破碎、去磁、研磨、压片 | 详见技术规格书 | 套 | 1 | [5 empty] | 适用于冶炼系统炉渣样品现场取样后的颗粒状、块状样品（≤20mm）的输入、破碎、去磁、研磨、去磁、粉末样保留及压片输出，可直接接驳自动型X射线荧光光谱仪，也适用于烧结矿、球团等干燥样品。
7 | S24039396 | 除尘机组及管路 | 滤芯反吹型 | 详见技术规格书 | 套 | 1
8 | S24039397 | 自动化配套设备 |  | 详见技术规格书 | 套 | 1 | [5 empty] | 含CCD摄像机扫描样品缺陷，测温冷却装置、储存15位以上标准样品台，样品接收工位、样品等待位、人工干预位、激光打码机、残样收集装置、电脑（i5处理器,8G内存配置）+触摸屏+键盘鼠标样品录入装置
9 | S24039398 | 机器人系统 |  | 详见技术规格书 | 套 | 1 | [5 empty] | 六轴机械臂，含底座及防撞装置，主流品牌（ABB、FANUC等），半径1.65m以上，定位精度0.04mm，配套专用夹爪，夹取重量＞12kg。配备安全护栏及连锁保护装置。
10 | S24039399 | 电气控制系统(硬件及集成控制软件统) |  | 详见技术规格书 | 套 | 1 | [5 empty] | 包括电气控制柜和各种线路。PLC采用西门子 S7-1200及以上模块，上位机为i5处理器，8G内存，1T以上硬盘，23.5英寸液晶彩显，主流中文操作系统以上控制用计算机，控制用光电传感器应采用欧姆龙等一线品牌，控制电缆、光缆、网络设备满足现场温度、移动、粉尘、连续运行等要求。集成控制软件系统含PLC及上位机软件、炼钢物流网信息系统接口、检化验计质量信息系统接口、炼钢炉前快分系统接口、X射线荧光光谱仪(自动型)接口、风动送样系统接口、网络中心接口,软件具备流程状态管理，根据设备状态和样品优先类型进行样品调度，异常信息管理，故障诊断提示、进度及结果管理、用户管理、日志管理、报表查询、网络对接等功能，保证系统运行稳定、安全，满足无人化需求。
11 | S24039400 | 操作台等辅助材料 |  | 详见技术规格书 | 套 | 1 | [5 empty] | 配置操作台1套、电脑椅2把及设备调试和试运行期间所需的专用工具、专用风动样盒50个、高炉生铁取样模具20套、高炉生铁铣样样托30个。
12 | S24039401 | 与计质量系统对接 |  | 详见技术规格书 | 项 | 1 | [5 empty] | 高炉风动送样系统、混铁炉风动送样系统的送检样品信息及X射线荧光光谱仪(自动型)样品检测结果均要实现与计质量系统的数据对接，保证风动送样系统任务信息与铁、渣自动分析系统、计质量系统有序衔接、顺畅运行，检测数据及时上传。
| 合计 |  |  |  |  | 14
总价： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（大写） | [9 empty] | ¥ 元
注：
1、单价为含税到厂价，一票结算，税率13%。
2、报价时请务必注明付款方式。
3、报价文件中须附带报价产品详细技术参数。
报价人（章）： | [8 empty] | 2024年 月 日于首钢长钢